非接触式全自动超声破碎仪

一、技术参数

1.工作条件：电源AC 220V (±10%)；温度 25℃（±1℃）；湿度≦80%；

2.免疫共沉淀CHIP样品处理，组织破碎和均质化、代谢物和总蛋白提取、DNA片段化、RNA提取、纳米颗粒形成---微粉化、染色质剪切、细胞、孢子和细胞器裂解、化合物溶解和制备、配方设计、药物的吸收、分布、代谢、排泄/毒物提取等；

3.超声样本体积：搭配不同适配器, 超声样本体积可达20ml以上(搭配50ml适配器) 或10ul以下 (搭配0.5ml适配器)；

★4.适用之样本型式: 适用样本管形式包括 0.5ml、1.5ml、15ml及50ml 离心管, 不需使用特殊材质（如玻璃）的耗材, 节省实验成本；

★5.样本需在密闭容器下进行破碎动作, 不产生感染性飞雾, 不需额外插入超声波探头；一次最多可处理12个样本 ；

5.1容许单次操作数量:12个样本 (搭配0.5ml适配器)，6个样本 (搭配1.5ml适配器)；

5.2 样本超声时需能自动定速持续旋转, 确保样本破碎效果达到一致；

★6.样本破碎方式：利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声技术破碎样本或者其它方式, 核酸样本破碎大小范围 1kb-200bp 或更小；

7.仪器含一组1.5ml适配器;可同时至少使用6个1.5ml离心管, 单一样本体积可介于100µl ~ 300µl；

8.超声功率/时间调节配件；

8.1 超声波开/关双定时器：数码式自动控制超声波开/关次数, 可设定时范围为1-99循环；

8.2 超声波震波输出功率：为L,H可调；

9.具多功能定时器：样本超声启动/暂停定时器：可设定范围为1-99秒；

10.具电磁阀式冷却循环机, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统启动, 不干扰超声效率；

11.电磁阀式冷却循环机，具仪器过热自动停机保护装置, 具仪器使用状态监控装置, 具开机运转自我状态检测装置；

12.透过电磁阀与主机间的讯号传递, 可与超声波主机连动

13.温控范围: -20℃ to 40℃；

14.在-10℃的温度稳定性 : ≤0.2K；

15.冷却能力15℃: 300 Watts; 0℃: 200 Watts; -10℃: 140 Watts; -20℃: 70 Watts；

二、采购需求

该设备利用超声波将染色体 DNA样本片段化，震碎细胞或组织提取蛋白质，一次实验可同时处理6-12个样品。针对不同体积的样品，该设备可选择不同的适配器（ adaptors）以配合和应的离心管，根据样品的来源和性质不同，通过预实验设置与样品性质相符的超声参数，该设备即可在实验中实现全自动超声，显著提高实验的重复性和结果的可靠性。

该设备也可广泛用于组织破碎和均质化、代谢物和总蛋白提取、DNA片段化、RNA提取、纳米颗粒形成---微粉化、染色质剪切、细胞、孢子和细胞器裂解、化合物溶解和制备、配方设计、药物的吸收、分布、代谢、排泄/毒物提取等。

本课题组主要用于表观遗传学研究，表观遗传学(Epigenetics)是近年来本国及欧美国家医学研究很多的课题, 其中染色质免疫共沉淀实验(ChIP assay)与DNA甲基化实验(MeDIP assay), 是表观遗传学研究中最常用的技术以及研究方向，这些实验过程中, 其最关键步骤即为打断染色质或基因组DNA，且要求断裂的片段大小均一性与重复性要求极高，该设备完全满足了这些实验要求。随着二代测序技术及仪器长足的发展, 将ChIP, MeDIP实验结果进行测序, 分析实验结果的研究也越来越多, 其中测序实验对样本质量、 样本处理通量及样本清洁度的要求更加严格。该设备在通量处理和样本清清度也达到了实验要求。

三、进口产品购置理由

非接触式细胞破碎仪是利用超声对珍贵样品进行无接触式的，同时进行6～12个样品平行破碎实验，各样品均在单独的全封闭试管中，避免交叉污染；采用4℃水浴超声波，能量分布均匀，超声作用完全；超声参数设置灵活，实验步骤标准化，实验重复性好，结果可靠性高。

进口非接触式细胞破碎仪，利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声技术破碎样本，可根据样本容量自动调整输出功率，使核酸样本破碎大小范围 1kb～200bp内，对于ChIP（染色质免疫共沉淀）实验，可获得500bp或者更短的DNA片段，一组样品可在 2 小时内破碎完成，节省大量时间。通过预实验设置与样品性质相符的超声参数，即可在实验中实现全自动超声，显著提高实验结果的可靠性做平行实验，重复性完全一致。

目前国内相应设备最多只能处理4个样品，固定的频率输出，校酸破碎大小范围 10kb～700bp内，各个校酸片段大小相差6 kb以上，达不到科研实验要求，故申请采购进口非接触式超声波破碎仪。